油脂中外源杂质的测定 液相色谱-串联质谱法及顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法

Determination of the exogenous substances in oils

——LC-MS/MS method and HS-SPME/GC-MS method

编制说明

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

2020 年 7 月 08 日

油脂中外源杂质的测定 液相色谱-串联质谱法及

顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法

1 项目背景

# 1.1 制定本标准的意义

# 我国是世界上植物油脂消费量最大的国家，有些不法商人在利益驱动下，将餐厨废弃油经脱色、精炼后作为食用油销售，回流到百姓餐桌，严重威胁到人们的健康。来源于各种餐厨废弃油脂污染后发生酸败、氧化和分解等一系列化学变化，产生对人体有严重危害的物质，即使经过精炼加工过程，也无法完全去除。短期食用此类餐厨废弃油会侵害胃肠道，破坏白血球和消化道黏膜，引起消化不良、腹泻、头痛、头晕、失眠、乏力、腹绞痛等症状；长期食用可导致贫血、中毒性肝病，以及胃癌、肠癌、肾癌及乳腺癌等疾病。

# 我国政府高度重视餐厨废弃油回流问题，国家卫生部、质监部门大大加强了监管力度。但由于目前还没有标准的检测方法，对餐厨废弃回收油脂也没有明确的认定标准，政府部门难以进行有效监管。因此，尽快制定检测食用油脂是否来源于餐厨废弃回收油脂的标准方法，以打击不法分子将餐厨废弃油加工后冒充食用油的恶劣行径，保护正规的油脂生产企业的利益，保障人民的健康。

油脂的主要成分为脂肪酸甘油酯，油脂中除了主成分脂肪酸甘油酯外，还存在一些微量杂质成分。油脂本身含有的微量成分，称为内源性微量成分；油脂在使用过程中与食物或其他材料接触会引入杂质，在油脂的回收、加工过程中与包装物等接触也会带入杂质，统称为外源性杂质成分。即使油脂经过精炼、净化，也无法完全去除这些杂质，而存留于回收油脂中，这是回收油脂的特征成分。这些外源性杂质成分虽然含量很低，但由于关系到油脂的来源是否餐厨废弃回收油脂，油脂加工及使用企业对原料是否回收油脂也十分关注，更关系到政府相关部门对食用油脂的质量安全监管，故而非常有必要对其进行检测。因此，制订油脂中微量外源性杂质的检测标准，具有重要的意义。

# 1.2 研究现状

目前国内外均还没有相关的检测标准方法。已有报道的检测餐厨废弃回收油脂的方法很多，主要有：酸价、过氧化值、羟值、重金属等常规理化指标[1]，电导率和折光率测定法[2-4]，气相色谱法测定脂肪酸组成谱[5]和胆固醇[6]，洗涤剂残留物十二烷基苯磺酸钠的测定[7]，气相色谱-质谱法测定己醛等挥发性有害成分[8]，脂肪酸不饱和度测定[9]，谷氨酸钠等的测定[10]。还有利用油脂的检测方法如：红外光谱和近红外光谱法[11-12]、食用油谱图模型建立[13]、以及油脂中三酰甘油及其氧化产物的变化[14-17]等，也可用于餐厨废弃油的测定。然而，上述各种检测方法普遍存在专一性不强或灵敏度低等不足，不能准确鉴别餐厨废弃回收油脂[18]。

我们提出了通过测定外源杂质成分来鉴别回收油脂的新思路，通过研究各种正常植物食用油中的内源性微量成分，以及不同来源餐厨废弃油中的外源性杂质成分，将两者对比分析，并研究这些成分的相关性，确定了回收油脂的特征成分，可用于判定是否餐厨废弃回收油脂[19-21]。重庆市公安局和中科院大连化学物理研究所也根据相似的思路，建立了食用植物油中辣椒碱成分的液相色谱-质谱检测方法及其在“地沟油”识别中的应用，并得到国家食品安全风险评估中心的认可，主要用于川渝等嗜辣地区的餐厨废弃油的鉴别[22]。

# 1.3 项目目标

本项目采用液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）和固相微萃取-气相色谱-质谱法（SPME-GC-MS），制订油脂中的微量外源杂质成分检测的团体标准，以便于监控油脂的质量，并可用于判断油样是否为餐厨废弃回收的油脂，为油脂的合理利用提供科学依据，为油脂行业的质量监控提供科学的检测方法。

2 工作简况

2.1 任务来源

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）承担制定的《油脂中外源杂质检测方法 液相色谱-串联质谱法与气相色谱-串联质谱法》标准，是广东省分析测试协会2019年团体标准制修订计划项目（第三批），项目批文号为：粤测协字 [2019] 5号，项目计划编号为：GAIA/JH 20190301，任务书起止时间为：2019年7月至 2020年6月。

2.2 主要工作过程

2.2.1 标准化过程

本标准在前期方法研究的基础上，首先研究确定了本标准的10种目标外源杂质成分，再分别对液相色谱-串联质谱法和固相微萃取-气相色谱-质谱法的样品前处理条件、色谱条件和质谱参数进行了优化，建立了油脂中外源杂质测定的标准方法，包括了液相色谱-串联质谱法及顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法。并进一步对所建立的方法进行了线性关系、准确度和精密度等方法学验证。

本标准经广州海关技术中心、广州市质量监督检测研究院、广东产品质量监督检验研究院等实验室验证，方法的加标回收率、精密度等均符合要求，可以检测油脂中10种目标外源杂质成分。

本标准的征求意见稿在网上公开发布，向全社会征求意见，为期一个月。征求意见，有  个单位（个人）返回了征求意见表，完全同意单位（个人）  个，同意但有修改意见或建议的单位（个人）  个，按照反馈意见对本标准进一步完善，形成了标准送审稿。

2.2.2 项目调整

（1）由于受新冠肺炎疫情的影响，原定的验证工作等计划无法按期进行，故本项目的完成时间申请延期了2个月，至2020年8月完成，并获得了广东省分析测试协会标委会的批准。

（2）本项目原定采用固相微萃取-气相色谱-串联质谱法（SPME/GC-MS/MS）测定易挥发外源杂质，后考虑到在本方法的实际检测中，GC-MS/MS的灵敏度并没有比GC-MS法提高很多，且GC-MS/MS仪器较为昂贵难以普及，故最终确定将GC-MS/MS法改为GC-MS法，难挥发外源杂质仍然采用液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）测定，综合两种方法制订油脂中微量外源杂质成分检测的团体标准。为此，标准的名称申请更改为：“油脂中外源杂质的测定 液相色谱-串联质谱法及顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法”，获得了广东省分析测试协会标委会的批准。

3 标准编制原则和目标外源杂质成分的确定

3.1 标准编制原则

本标准是依据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草编写的。

3.2 目标外源杂质成分的确定

油脂在烹饪过程中与食品及调味品如八角、小茴香、辣椒、花椒、姜等接触时，会溶解其中的油溶性成分，因而回收的餐厨废弃油脂中会残留这些调味品的微量特征成分，如八角茴香中的茴香脑、辣椒中的辣椒素、花椒中的羟基-α-山椒素、生姜和老姜中的姜烯等。油脂中的这些外源杂质成分经过了不同程度的加工处理，杂质成分含量很低，一般在µg/kg数量级甚至更低，而且不易分离，检测难度高。

通过对外源杂质成分的来源分析，本方法最终确定检测油脂中外源性杂质目标成分为：辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、合成辣椒素、羟基-α-山椒素、6-姜烯酚、肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯10种外源杂质成分。这些外源性特征杂质成分的来源见表1， 10种特征外源杂质成分的化学信息见表2。

表1 外源杂质成分的来源

| 外源杂质成分 | 来源于调味品 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 肉桂醛 | 肉桂，五香粉 | 肉桂的主要特征成分 |
| 茴香脑 | 八角，小茴香，五香粉 | 八角和小茴香中的特征成分 |
| 丁香酚 | 丁香，五香粉 | 丁香的主要特征成分 |
| 辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素 | 辣椒及其制品 | 辣椒等辛辣味的主要特征成分 |
| 胡椒碱 | 胡椒及胡椒类调味品 | 胡椒的主要特征成分 |
| 羟基-α-山椒素 | 花椒及花椒类调味品 | 花椒类麻辣味的主要特征成分 |
| 6-姜烯酚及姜烯 | 生姜及其姜制品 | 生姜辛辣味的主要特征成分，是姜辣素组分之一 |

表2 10种外源杂质的中英文名称、CAS号、分子式、精确分子量及化学结构式

| 序号 | 中英文名称 | CAS号 | 分子式 | 精确分子量 | 化学结构式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辣椒素 Capsaicin | 404-86-4 | C18H27NO3 | 305.1991 |  |
| 2 | 二氢辣椒素 Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | C18H29NO3 | 307.2147 |  |
| 3 | 胡椒碱 Piperine | 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.1365 |  |
| 4 | 合成辣椒素 Nonivamide | 2444-46-4 | C17H27NO3 | 293.1991 |  |
| 5 | 羟基-α-山椒素 Hydroxy-α-sanshool | 83883-10-7 | C16H25NO2 | 263.1885 |  |
| 6 | 6-姜烯酚 6-Shogaol | 555-66-8 | C17H24O3 | 276.1725 |  |
| 7 | 茴香脑 Anethol | 104-46-1 | C10H12O | 148.0888 |  |
| 8 | 肉桂醛 Cinnamaldehyde | 104-55-2 | C9H8O | 132.0575 |  |
| 9 | 丁香酚 Eugenol | 97-53-0 | C10H12O2 | 164.08373 |  |
| 10 | 姜烯 Zingiberene | 495-60-3 | C15H24 | 204.1878 |  |

4 方法的技术研究

4.1 难挥发外源杂质的LC-MS/MS分析方法

4.1.1 仪器与试剂

Agilent 1290ⅡUHPLC/6470A TripleQuad 超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪（美国安捷伦公司）；AS 3120 超声波发生器（Auto Science公司）；Anke TDL-40B 离心机（上海安亭科学仪器厂）；DC12H 水浴式氮吹浓缩仪（上海安谱科学仪器有限公司）；XW-80A 快速混匀器（海门市麒麟医用仪器厂）。

标准品：辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、6-姜烯酚(中国生物制品药品检定所)；合成辣椒素及羟基-α-山椒素(南京植佰萃生物科技有限公司)。

标准溶液的配制：用甲醇为溶剂分别配制质量浓度为1 000 mg/L的标准储备溶液，置棕色容量瓶避光4℃保存，临用时根据需要，用初始流动相稀释成适当浓度的混合标准溶液，经0.22 μm滤膜过滤后作为工作液。

乙腈、甲醇、甲酸均为色谱纯；甲酸为LC-MS级；实验用水为二次蒸馏水。

4.1.2 样品前处理

准确称取匀质试样2.0 g(精确至0.01 g)，置50 mL聚四氟乙烯离心管中，加入10 mL正己烷饱和的1%甲酸乙腈溶液，涡旋提取5min，5 000 r/min 离心10 min，将上清液全部转移至带2 mL刻度的具尾梨形瓶；向残液中加入10 mL正己烷饱和的1%甲酸乙腈溶液，重复提取1次，5 000 r/min 离心10 min，合并上清液至梨形瓶，于50℃水浴氮吹浓缩至约1 mL，用0.2%甲酸水定容至刻度，过0.22 μm滤膜，供LC-MS/MS分析。

4.1.3 液相色谱-质谱测定条件

4.1.3.1液相色谱条件

色谱柱：Poroshell 120 PFP色谱柱，2.7 μm，100 mm×2.1 mm(i.d)或相当者；流动相及梯度洗脱条件见表3；流速：0.35 mL/min；柱温：40℃；进样量：10 μL；分析时间：11 min。

表3 液相色谱梯度洗脱条件

| 时间 /min | 0.2%甲酸水/% | 乙腈/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 65 | 35 |
| 6.00 | 65 | 35 |
| 7.50 | 55 | 45 |
| 7.51 | 0 | 100 |
| 9.00 | 0 | 100 |
| 9.01 | 65 | 35 |
| 11.0 | 65 | 35 |

4.1.3.2 质谱条件

离子源：电喷雾离子源(ESI) ；扫描方式：正离子扫描；检测方式：多反应监测(MRM)；毛细管电压：4000 V；干燥气流速：10 L/min；干燥气温度：350 ℃；雾化气压力：45psi；鞘流气温度：350 ℃；鞘流气流速：11 L/min；喷嘴电压：500V； 定性离子对、定量离子对、离子驻留时间、碎裂电压及碰撞能量等质谱参数见表4。

表4  6种难挥发外源杂质的质谱参数

| 序号 | 化合物名称 | 定性离子对/(m/z) | 定量离子对/(m/z) | 驻留时间/(ms) | 碎裂电压/V | 碰撞能量/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辣椒素 (Capsaicin) | 306.2/137.1 | 306.2/122.1 | 35 | 95 | 16 |
|  |  | 306.2/122.1 |  | 35 | 95 | 40 |
| 2 | 二氢辣椒素 (Dihydroapsaicin) | 308.2/137.1 | 308.2/122.1 | 35 | 120 | 12 |
|  |  | 308.2/122.1 |  | 35 | 120 | 40 |
| 3 | 胡椒碱 (Piperine) | 286.2/201.1 | 286.2/201.1 | 35 | 120 | 20 |
|  |  | 286.2/115.1 |  | 35 | 120 | 50 |
| 4 | 合成辣椒素 (Nonivamide) | 294.2/137.1 | 294.2/122.1 | 35 | 90 | 12 |
|  |  | 294.2/122.1 |  | 35 | 90 | 48 |
| 5 | 羟基-α-山椒素 (Hydroxy-α-sanshool) | 264.2/107.1 | 264.2/107.1 | 35 | 100 | 18 |
|  |  | 264.2/79.1 |  | 35 | 100 | 32 |
| 6 | 6-姜烯酚 (6-Shogaol) | 277.2/137.1 | 277.2/122.1 | 35 | 80 | 8 |
|  |  | 277.2/122.1 |  | 35 | 80 | 44 |

在进入质谱前，色谱柱流出液经六通切换阀切换至废液中，3 min起才切换至质谱中采集数据，至10min结束，同时六通切换阀又将色谱柱流出液切换至废液中。

4.1.4 测定方法

首先，取浓度为 0.04µg/L 的辣椒素标准溶液 10 μL，注入液相色谱-串联质谱仪检测，应出现信噪比（S/N）大于等于3的色谱峰信号，确保仪器灵敏度满足最低检测浓度的要求。

在上述色谱-质谱条件下，混合标准溶液的总离子流色谱(TIC)图及多反应监测(MRM)色谱图参见图1及图2。

4.1.4.1 定性测定

待测组分选择1个母离子，2个以上子离子，在相同的试验条件下，样品中待测物的保留时间与标准溶液中对应的保留时间偏差在±2.5%之内；且样品中各组分定性离子的相对丰度与浓度接近的标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，若偏差不超过表5规定的范围，同时信噪比（S/N）大于等于3，则可判定样品中存在对应的化合物。

表5 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ＞50% | ＞20%至50% | ＞10%至20% | ≦10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

4.1.4.2 定量测定

在优化的色谱-质谱条件下，采用外标法进行定量测定。

4.1.5　质谱条件的优化

由于这些杂质成分均有胺类结构，适合采用电喷雾离子源(ESI)进行离子化。将浓度约为0.1 mg/L的混合标准溶液，注入电喷雾离子源，分别进行正离子模式和负离子模式的全扫描分析，所有化合物响应最好的准分子离子峰均在正离子模式下获得，母离子均为[M+H]+。在这基础上，通过选择离子监测方式分别对每个化合物的碎裂电压进行优化，使得母离子的响应最大。然后，对母离子采用子离子全扫描方式分析，通过调整碰撞能量使得目标碎片离子的响应最大。根据欧盟发布的2002/657/EC决议，质谱相关分析方法必须满足鉴定分值不少于4分的规定，一个母离子的分值计1分，一个子离子的分值计1.5分。因此，为每个待测物选取两对最特征且响应最高的MRM离子对(包括一个母离子及两个不同的子离子，共计4分)及相应的仪器参数作为最终的质谱采集参数，见表4。其中3种化合物的质谱图和可能的裂解途径见表6。

另外，为了减轻样品中杂质对质谱系统的污染，本实验在进入质谱前采用了类似溶剂延迟的功能，色谱柱流出液经六通切换阀切换至废液中，3.0 min起才切换至质谱中采集数据，至10min结束，同时六通切换阀又将柱流出液切换至废液中。这样使得极性较强和极性较弱的杂质都在这前后被切换至质谱仪之外。优化后的质谱条件见“4.3.2”。

表6 3种代表性化合物的MS/MS质谱图和裂解途径

| 化合物名称 | MS/MS质谱图 | 裂解途径 |
| --- | --- | --- |
| 辣椒素(Capsaicin) |  |  |
| 二氢辣椒素(Dihydrocapsaicin) |  |  |
| 胡椒碱(Piperine) |  |  |

4.1.6　色谱条件的优化

由于所有化合物的质谱采集参数均在ESI源正离子模式下获得，因此，为了保持足够的质谱检测灵敏度，根据ESI离子化机理，最好在流动相中加入酸性添加剂。在选定的 Poroshell 120 PFP(2.1 mm×100 mm，2.7μm)色谱柱上，考察了不同的流动相组成，主要有0.2%(体积分数)甲酸溶液-乙腈及0.2%(体积分数)甲酸(含10 mmol/L甲酸铵)溶液-乙腈。

结果表明，在含有甲酸铵的0.2%(体积分数)甲酸(含10 mmol/L甲酸铵)溶液-乙腈流动相组成条件下，分离度较差，且峰形较宽；在无甲酸铵存在的0.2%(体积分数)甲酸溶液-乙腈流动相组成下，通过反复优化梯度洗脱条件，得到的所有色谱峰都是尖锐的窄峰，且峰形对称，质谱响应显著提高。6种混合标准溶液的总离子流色谱(TIC)图如图1所示，多反应监测(MRM)色谱图如图2所示。

图1 6种难挥发外源杂质混合标准溶液的总离子流色谱图(TIC)

图2 6种难挥发外源杂质混合标准溶液的多反应监测(MRM)色谱图

4.1.7 方法检出限

以定量离子信噪比(S/N)大于3确定样品的检出限(LOD)，得到辣椒素、二氢辣椒素及胡椒碱的检出限为0.02μg/kg，合成辣椒素、羟基-α-山椒素及6-姜烯酚的检出限为0.05μg/kg。

4.1.8 线性及其范围

在优化的色谱-质谱条件下，对制备好的6个浓度水平的系列混合标准溶液进行测定。以各组分的MRM定量离子对峰面积与标准溶液的定量离子对峰面积的比值（y）为纵坐标，对应的质量浓度为横坐标（x, μg/L）绘制标准曲线，得到线性回归方程。线性相关系数（r2）为0.9965~0.9997，表明各待测物具有良好的线性关系，见表7。

表7 6种难挥发外源杂质的线性方程、线性范围、相关系数、检出限

| 序号 | 待测物名称 | 线性方程 | 相关系数 r2 | 线性范围/(μg/L) | 检出限/(μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羟基-α-山椒素 | y = 218897.6x-4759.4 | 0.9981 | 0.0496~ 4.964 | 0.05 |
| 2 | 合成辣椒素 | y = 312509.5x-8187.1 | 0.9962 | 0.0519~ 5.190 | 0.02 |
| 3 | 辣椒素 | y =297163x - 7988.6 | 0.9956 | 0.0523~ 5.230 | 0.02 |
| 4 | 二氢辣椒素 | y =174377.7x -3992.6 | 0.9999 | 0.0529~5.290 | 0.02 |
| 5 | 胡椒碱 | y =60477.3x -1311.6 | 0.9975 | 0.0504~ 5.040 | 0.02 |
| 6 | 6-姜烯酚 | y = 70498.0x - 839.8 | 0.9984 | 0.0528~ 5.280 | 0.05 |

4.1.9 准确度与精密度

取空白油脂样品，在低、中、高3个添加水平下进行加标回收试验，每个加标水平按本法处理后测定，每个水平平行测定6次，计算每个待测物的平均回收率和精密度(见表8)，方法的平均回收率为71.3% ~ 108.3%，相对标准偏差为2.0% ~ 9.1%(n=6)。结果表明，方法具有较好的准确度和精密度。

表8 空白基质加标样品的回收率及精密度测定结果

| 待测物名称 | 添加水平(μg/kg) | 测定均值(μg/kg) |  |  |  |  |  | 平均值 (μg/kg) | 回收率(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 羟基-α-山椒素 | 0.0496 | 0.0448 | 0.0446 | 0.0461 | 0.0445 | 0.0413 | 0.0455 | 0.0445 | 89.7 | 3.7 |
|  | 0.0993 | 0.0721 | 0.0711 | 0.0679 | 0.0723 | 0.0668 | 0.0748 | 0.0708 | 71.3 | 4.2 |
|  | 4.96 | 4.39 | 4.47 | 4.26 | 4.5 | 4.37 | 3.81 | 4.30 | 86.7 | 5.9 |
| 合成辣椒素 | 0.0519 | 0.0535 | 0.0569 | 0.0568 | 0.0573 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0562 | 108.3 | 2.4 |
|  | 0.1038 | 0.0877 | 0.0894 | 0.0875 | 0.0954 | 0.0888 | 0.0987 | 0.0913 | 87.9 | 5.1 |
|  | 5.19 | 4.23 | 4.38 | 4.28 | 4.4 | 4.28 | 4.15 | 4.29 | 82.6 | 2.2 |
| 辣椒素 | 0.0523 | 0.0557 | 0.058 | 0.0573 | 0.0566 | 0.057 | 0.0548 | 0.0566 | 108.2 | 2.0 |
|  | 0.1046 | 0.0883 | 0.0897 | 0.0869 | 0.094 | 0.0897 | 0.1012 | 0.0916 | 87.6 | 5.7 |
|  | 5.23 | 4.2719 | 4.4305 | 4.2901 | 4.4409 | 4.3217 | 4.1217 | 4.31 | 82.5 | 2.7 |
| 二氢辣椒素 | 0.0529 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0494 | 0.0513 | 0.0501 | 94.8 | 2.9 |
|  | 0.1058 | 0.0838 | 0.0834 | 0.0833 | 0.0875 | 0.0859 | 0.0977 | 0.0869 | 82.2 | 6.4 |
|  | 5.29 | 4.5124 | 4.5821 | 4.1623 | 4.6862 | 4.5044 | 4.135 | 4.43 | 83.8 | 5.1 |
| 胡椒碱 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0498 | 0.0518 | 0.054 | 0.0521 | 0.0514 | 102.0 | 3.7 |
|  | 0.1008 | 0.0835 | 0.0901 | 0.0847 | 0.0925 | 0.0892 | 0.099 | 0.0898 | 89.1 | 6.3 |
|  | 5.04 | 4.102 | 4.3032 | 4.0069 | 4.2611 | 4.1564 | 4.0294 | 4.14 | 82.2 | 2.9 |
| 6-姜烯酚 | 0.0528 | 0.0581 | 0.0545 | 0.0482 | 0.0529 | 0.047 | 0.0517 | 0.0521 | 98.6 | 7.9 |
|  | 0.1056 | 0.0966 | 0.0841 | 0.0908 | 0.0949 | 0.0863 | 0.1078 | 0.0934 | 88.5 | 9.1 |
|  | 5.28 | 5.1226 | 5.2999 | 5.0231 | 5.2487 | 5.2753 | 4.8312 | 5.13 | 97.2 | 3.5 |

4.2 易挥发外源杂质的HS-SPME/GC-MS分析方法

优化了肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯 4 种易挥发外源特征杂质的测定条件，主要包括外源性微量成分富集条件的选择，气相色谱分离条件的选择和质谱测定参数的优化等内容。

4.2.1 微量杂质成分的富集

4.2.1.1 富集方法的确定

餐厨废弃油与正常油脂的主要区别是微量成分，用常用的样品前处理方法难以达到测定微量成分的目的。为解决样品处理难题，我们采用顶空固相微萃取（HS-SPME）方法，并研究出适用于餐厨废弃油中微量成分富集的专用萃取头（NACC-1），富集效率高且操作简便、快捷，大大提高方法的灵敏度，适用于富集油脂中的微量成分。

4.2.1.2 顶空固相微萃取条件的优化

考察不同温度下顶空固相微萃取对4种易挥发外源杂质成分的富集效果。在其它条件相同下，分别于40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃萃取富集后，进行GC-MS测定。结果表明，肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯随着温度的上升，萃取效率逐渐升高，但温度太高重复性较差。综合考虑，最终选择顶空固相微萃取温度为80℃。

优化后的HS-SPME条件为：准确称取匀质试样5.0 g(精确至0.01 g)，装入20 mL带有聚四氟乙烯密封塞的顶空瓶中，密封，将带有NACC-1专用萃取头的固相微萃取针穿过密封塞插入顶空瓶中，推出NACC-1萃取头（萃取头距样品表面约1cm），于80℃下萃取20min，取出固相微萃取针迅速插入气相色谱进样口中，在250℃下解吸10min，GC-MS测定微量杂质成分。

4.2.2 气相色谱条件的优化

试验了中等极性的AB-5色谱柱，对于较强极性的化合物峰形较差；而如果采用极性色谱柱，则对于较弱极性的化合物如姜烯和茴香脑效果较差。经研究，改用专门定制的混合型色谱柱AB-OL，取得了较好的效果。

另外，试验了不同衬管的影响，结果表明，SPME专用衬管得到的色谱峰形更尖锐，灵敏度提高了2倍。见图3。

A

B

图3 不同衬管的比较

A. 普通衬管；B. SPME专用衬管

优化后的气相色谱条件为：色谱柱：AB-OL(30m×0.25mm×0.25μm)弹性石英毛细管柱。载气：He(99.999%)；柱流量：0.7mL/min，恒流；脉冲不分流进样，进样脉冲压力：25psi，时间：2min，在 2.1min到分流口的吹扫流量：20mL/min；进样口温度：250℃；柱初温50℃，程序升温以8℃/min至80℃，再以12℃/min至240℃，保留2 min，运行时间19.08min。固相微萃取的解吸时间为10 min。

4.2.3 质谱条件的优化

采用单级四极杆质谱测定，优化后的质谱条件为：离子源：EI源；离子源温度：230℃；四极杆温度：150℃；色谱-质谱连接口温度：280℃；电子能量：70eV；电子倍增器电压：在自动调谐基础上加200V；扫描方式：SIM，Threshold: 50。4种挥发性外源杂质的选择离子检测(SIM)质谱参数见表9。以其标准溶液峰的保留时间和SIM质谱特征离子为依据定性判定样品中是否含有待测目标物。4种易挥发外源杂质的HS-SPME/GC-MS选择离子色谱图如图4~7所示。

表9  4种易挥发外源杂质的质谱参数

| 序号 | 化合物名称 | 保留时间(min) | 定性离子(m/z)（丰度比） | 定量离子(m/z) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉桂醛 Cinnamaldehyde | 10.927 | 131(100)，132(59.5)，103(40.0)，77(24.0) | 131 |
| 2 | 茴香脑 Anethole | 11.089 | 148(100)，147(52.5)，117(23.5)，133(18.6) | 148 |
| 3 | 丁香酚 Eugenol | 11.931 | 164(100)，149(31.2)，131(22.8)，103(16.6) | 164 |
| 4 | 姜烯 Zingiberene | 13.440 | 119(100)，93(59.0)，69(22.8)，204(9.6) | 119 |

图4 肉桂醛的SPME/GC-MS选择离子色谱图  图5 茴香脑的SPME/GC-MS选择离子色谱图

图6 丁香酚的SPME/GC-MS选择离子色谱图  图7 姜烯的SPME/GC-MS选择离子色谱图

4.2.4 方法检出限

向空白食用油脂中加入 4 种易挥发外源杂质成分的混合标样，使各成分的浓度为 1.0 mg/L，并逐级进行稀释。按照本方法对其进行 HS-SPME/GC-MS分析，按照定量离子响应值的3倍信噪比(S/N)计算方法的检出限(LOD)。本方法中，姜烯的检出限为 5.0 µg/kg，其他 3 种挥发性外源性特征成分的检出限为 1.0 µg/kg。

4.2.5 线性及其范围

分别移取系列标准溶液各 5.0 g(精确至0.01 g)，装入 20 mL 带有聚四氟乙烯密封塞的顶空瓶中，密封，按照本方法对其进行 HS-SPME/GC-MS分析，测定，以标准溶液质量浓度(X)为横坐标，定量离子的峰面积(Y)为纵坐标作线性回归方程，4种易挥发外源杂质成分的线性回归方程及相关系数分别见表 9~12，定量标准曲线见图 8~11。

表9 肉桂醛的标准曲线数据

| No. | Conc./C (μg/L) | 肉桂醛 Area | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-1 | 1.011 | 692 | Y= 331079.5X-1781.6 | 0.9993 |
| STD-2 | 10.11 | 3955 |  |  |
| STD-3 | 101.1 | 36901 |  |  |
| STD-4 | 505.5 | 150441 |  |  |
| STD-5 | 1011 | 333152 |  |  |
| STD-6 | 2022 | 671066 |  |  |

图8 肉桂醛标准曲线

表10 茴香脑的标准曲线数据

| No. | Conc./C (μg/L) | 茴香脑 Area | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-1 | 1.441 | 2840 | Y= 568588.0X+ 17953.3 | 0.9983 |
| STD-2 | 14.41 | 12940 |  |  |
| STD-3 | 144.1 | 113872 |  |  |
| STD-4 | 720.5 | 442380 |  |  |
| STD-5 | 1441 | 882615 |  |  |
| STD-6 | 2882 | 1629646 |  |  |

图9 茴香脑标准曲线

表11 丁香酚的标准曲线数据

| No. | Conc./C (μg/L) | 丁香酚 Area | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-1 | 1.074 | 168 | Y= 149997.7X-1507.1 | 0.9989 |
| STD-2 | 10.74 | 1638 |  |  |
| STD-3 | 107.4 | 17443 |  |  |
| STD-4 | 537.0 | 71076 |  |  |
| STD-5 | 1074 | 157048 |  |  |
| STD-6 | 2148 | 323800 |  |  |

图10 丁香酚标准曲线

表12 姜烯的标准曲线数据

| No. | Conc./C (μg/L) | 姜烯 Area | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STD-1 | 2.500 | 288 | Y= 57155.1X+ 282.0 | 0.9993 |
| STD-2 | 25.00 | 1772 |  |  |
| STD-3 | 100.0 | 6542 |  |  |
| STD-4 | 250.0 | 13809 |  |  |
| STD-5 | 500.0 | 29740 |  |  |
| STD-6 | 1000 | 57132 |  |  |

图11 姜烯标准曲线

4.2.6 精密度试验

称取油脂样品6份，按照上述样品处理及测定方法，得到精密度试验样品溶液，进行HS-SPME/GC-MS分析，测定峰面积，分别计算测试液中肉桂醛、茴香脑、丁香酚和姜烯峰面积的RSD，试验结果见表13。结果表明，方法的精密度良好。

表13 餐厨废弃油中4种易挥发外源杂质成分的精密度试验结果(n=6)

| 序号 | 组分名称 | 峰面积 |  |  |  |  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 |  |
| 1 | 肉桂醛 | 71513 | 71347 | 75350 | 74402 | 75955 | 76416 | 3.0 |
| 2 | 茴香脑 | 197603 | 195385 | 203793 | 201719 | 202968 | 205069 | 1.9 |
| 3 | 丁香酚 | 32154 | 33782 | 33734 | 35001 | 33800 | 34081 | 2.7 |
| 4 | 姜烯 | 6275 | 6384 | 6616 | 6547 | 6400 | 6700 | 2.5 |

4.2.7 准确度试验

采用加标回收试验进行方法验证。按照上述样品处理及测定方法，称取空白油脂样品3组，每组3份（共9份），每组分别加入一定浓度水平的待测物标准工作溶液，得到加标测试样品溶液，进行HS-SPME/GC-MS分析，采用外标法定量，计算其回收率。试验结果见表14~17。结果表明，样品的平均加标回收率均满足测定要求。

表14 空白油脂中肉桂醛的加标回收率(n=3)

| No. | 添加浓度 (μg/kg) | 肉桂醛 Area | 含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.07 | 2655 | 5.61 | 92.4 | 87.7 | 4.8 |
| 2 |  | 2488 | 5.25 | 86.5 |  |  |
| 3 |  | 2428 | 5.12 | 84.3 |  |  |
| 4 | 12.1 | 3767 | 10.8 | 89.3 | 92.0 | 3.1 |
| 5 |  | 3877 | 11.1 | 91.7 |  |  |
| 6 |  | 4024 | 11.5 | 95.0 |  |  |
| 7 | 60.7 | 16339 | 56.6 | 93.2 | 98.3 | 4.7 |
| 8 |  | 17427 | 60.4 | 99.5 |  |  |
| 9 |  | 17903 | 62.0 | 102.1 |  |  |

表15 空白油脂中茴香脑的加标回收率(n=3)

| No. | 添加浓度 (μg/kg) | 茴香脑 Area | 含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.65 | 6287 | 7.80 | 90.2 | 88.2 | 2.8 |
| 2 |  | 5958 | 7.39 | 85.4 |  |  |
| 3 |  | 6210 | 7.70 | 89.0 |  |  |
| 4 | 17.3 | 11790 | 15.3 | 88.4 | 90.7 | 3.9 |
| 5 |  | 11831 | 15.4 | 89.0 |  |  |
| 6 |  | 12603 | 16.4 | 94.8 |  |  |
| 7 | 86.5 | 45290 | 73.1 | 84.5 | 90.3 | 5.7 |
| 8 |  | 49322 | 79.6 | 92.0 |  |  |
| 9 |  | 50611 | 81.6 | 94.3 |  |  |

表16 空白油脂中丁香酚的加标回收率(n=3)

| No. | 添加浓度 (μg/kg) | 丁香酚 Area | 含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.44 | 954 | 5.92 | 91.9 | 88.9 | 3.2 |
| 2 |  | 918 | 5.69 | 88.4 |  |  |
| 3 |  | 897 | 5.56 | 86.3 |  |  |
| 4 | 12.7 | 1688 | 12.4 | 97.6 | 99.2 | 2.1 |
| 5 |  | 1749 | 12.9 | 101.6 |  |  |
| 6 |  | 1698 | 12.5 | 98.4 |  |  |
| 7 | 64.4 | 7071 | 58.5 | 90.8 | 98.3 | 7.3 |
| 8 |  | 7698 | 63.7 | 98.9 |  |  |
| 9 |  | 8191 | 67.7 | 105.1 |  |  |

表17 空白油脂中姜烯的加标回收率(n=3)

| No. | 添加浓度 (μg/kg) | 姜烯 Area | 含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.00 | 413 | 4.96 | 82.7 | 84.4 | 4.5 |
| 2 |  | 408 | 4.91 | 81.8 |  |  |
| 3 |  | 444 | 5.33 | 88.8 |  |  |
| 4 | 30.3 | 1396 | 25.5 | 84.2 | 91.1 | 7.3 |
| 5 |  | 1522 | 27.8 | 91.7 |  |  |
| 6 |  | 1614 | 29.5 | 97.4 |  |  |
| 7 | 300 | 13622 | 298 | 99.3 | 103.8 | 4.2 |
| 8 |  | 14830 | 324 | 108.0 |  |  |
| 9 |  | 14264 | 312 | 104.0 |  |  |

5 与现行相关法律、法规和强制性标准的关系

符合现行相关法律、法规和强制性标准的规定，目前没有相关的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。

6 重大意见分歧的处理依据和结果

本标准的编写过程中无重大意见分歧。

7 预期的社会经济效益及贯彻实施标准的要求和措施建议

7.1 预期的社会经济效益

“油脂中外源杂质的测定”团体标准的制定和发布，填补了我国食用油脂安全指标的缺陷，为油脂的质量监控提供了一个科学的检测方法，有利于政府相关部门对食用油市场的质量安全监控，并可用于识别油脂样品是否来源于餐厨废弃油，这对避免餐厨废弃油回流餐桌，保障人民的健康，保护合规油脂生产企业的利益，都将产生良好的社会经济效益。

7.2 贯彻实施标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议起草单位和广东省分析测试协会联合向食品检测及相关检测机构开展标准的培训，并向油脂生产加工企业和油脂消费企业进行标准宣贯；同时，建议政府相关部门在食用油脂产品的质量监控中，增加本标准检测的杂质成分项目，作为食用油脂的安全指标。

8 结  论

本法采用色谱-质谱联用技术，制定了油脂中10种外源杂质成分的检测方法。其中，6种难挥发成分（辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、合成辣椒素、羟基-α-山椒素、6-姜烯酚）采用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）方法测定，4种易挥发成分（肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯）采用顶空固相微萃取/气相色谱-质谱（HS-SPME/GC-MS）方法测定。经广州海关技术中心、广州市质量检测检验研究院、广东产品质量监督检验研究院等单位验证（验证报告另附），表明本方法特异性强、灵敏度高、准确可靠，适用于食用油的质量安全监测，也可为餐饮业中回收油脂的鉴别提供参考依据。

参考文献：

- 徐中海，柳一鸣，刘劭钢，等. 泔水油的4项理化指标分析［J］.中国公共卫生，2002，18（5）：613.

- 胡小泓，刘志金，郑雪玉，等. 应用电导率检测潲水油方法的研究［J］.食品科学，2007，28（11）：482-484.

- 朱锐，王督，杨小京，等. 电导率测定在鉴别食用植物油掺伪应用研究［J］.粮食与油脂，2008（11）：42-43.

- Huang W, Zheng J J, Xu J H. J.Shandong University of Science and Technology(Naturel Science).（黄伟，郑建军，徐建华. 山东科技大学学报（自然科学版）），2010,29（3）：51-53.

- 黄道平，彭进，谢燕湘，等. 潲水油鉴别检测方法研究［J］.中国卫生检验杂志，2006，16（2）：151-153.

- 张蕊，祖丽亚，樊铁，等. 测定胆固醇含量鉴别地沟油的研究［J］.中国油脂，2006，31（5）：65-67.

- 刘薇，尹平河，赵铃. 荧光法测定十二烷基苯磺酸钠鉴别潲水油的研究［J］.中国油脂，2005，30（5）：24-25.

- 全常春，尹平河，赵铃，等. 精炼餐饮业地沟油挥发性危害成分的GC／MS 静态顶空分析［J］.食品科学，2004，25（4）：128-134.

- 尹平河，王桂华，赵铃，等. GC-MS法食用油和餐饮业中废弃油脂的研究［J］.分析试验室，2004，23（4）：8-11.

- 毛新武，贾煦，胡国媛，等. 潲水油等废弃食用油脂检测指标的建立研究［J］.中国卫生检验杂志，2007，17（2）：258-260.

- Ni X L, Han L, Wang C X, Zhou Y, Guo D H, Dong J H. Chin. J. Health Lab Technol.（倪昕路，韩丽，王传现，周瑶，郭德华，董建华. 中国卫生检验杂志），2008，18（2）：248-250.

- Zhang J H, Zhu X R, Shang X B, Shuai M, Fu F H. Science and Technology of Food Industry. （张菊华，朱向荣，尚雪波，帅鸣，傅复华. 食品工业科技），2010，31（10）：1421-1425.

- Li J, Fan L, Bi Y L, Qu L B, Zhou Z M, Wu C R. Chin. J. Anal. Chem. （李娟，范璐，毕艳兰，屈凌波，周展明，吴存荣. 分析化学），2010, 38（4）：475-482.

- Tommaso Gomes，Francesco Caponio，Debora Delcuratolo.Fate of Oxidized Triglycerides during Refining of Seed Oils［J］.Journal of Agricultural and Food Chemistry，2003（51）：4647-4651.

- Tommaso Gomes，Francesco Caponio.Evaluation of the State of Oxidized of Olive -Pomace Oils.Influnce of the Refining Process［J］. Journal of Agricultural and Food Chemistry，1998（46）：1137-1142.

- Martin-Polvillo M，Marquez-Ruiz G，Dobarganes M C.Oxidative Stabilt of Sunflower Oils Differing in Unsaturation Degree During Long-Term Storage at Room Temperature ［J］. Journal of AOCS，2004，81（6）：577-583.

- ISO 16931-2009 Animal and Vegetable fats and oils-Determination of polymerized triacylglycerols by high-performance size-exclusion chromotography（HPSEC）.

- Cao W M, Xue B, Yang B T, Ding D H, Sun X H. Grain Science and Technology and Economy.（曹文明，薛斌，杨波涛，丁丹华，孙禧华. 粮食科技与经济），2011, 36（1）：41-44.

- Wu H Q，Huang X L，Chen J H，Zhu Z X，Lin X S，Huang F，Ma Y F，Luo H T，Deng X. J. Instrum. Anal. （吴惠勤，黄晓兰，陈江韩，朱志鑫，林晓珊，黄芳，马叶芬，罗辉泰，邓欣. 分析测试学报)， 2012，31(1)：1-6.

- Wu H Q，Huang X L，Lin X S，Chen J H，Zhu Z X， Huang F，Ma Y F，Luo H T，Deng X. J. Instrum. Anal. （吴惠勤，黄晓兰，林晓珊，陈江韩，朱志鑫，黄  芳，马叶芬，罗辉泰，邓  欣. 分析测试学报)， 2012，31(4)：365-372.

- 吴惠勤, 罗辉泰, 黄晓兰,等. LC-MS/MS鉴别地沟油新方法[J]. 分析测试学报, 2012, 31(9):1031-1036.

- 《卫生部办公厅关于通报“地沟油”筛查方法的函》（卫办监督函[2012]878号）。