- 广东省分析测试协会发布

xxxx-xx-xx发布                                    xxxx-xx-xx实施

油脂中外源杂质的测定 液相色谱-串联

质谱法及顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法

Determination of the exogenous substances in oils——LC-MS/MS method and HS-SPME/GC-MS method

（征求意见稿）

T/GAIAxxx—xxxx

T/GAIA

广东省分析测试协会团体标准

ICS xxx

中国标准文献分类号

- 前言

本标准依据GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准的附录A和附录B为资料性附录。

本标准由广东省分析测试协会提出并归口。

本标准起草单位：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

本标准主要起草人：

本标准系首次发布。

- 油脂中外源杂质的测定 液相色谱-串联质谱法及

- 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法

  - 范围

本标准规定了油脂中外源杂质成分的测定方法。

本标准中的液相色谱-串联质谱法适用于测定油脂中的难挥发外源杂质成分，本标准中的顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法适用于测定油脂中的易挥发外源杂质成分。

  - 规范性引用文件

下列文件中条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

  - 名词解释

外源杂质：油脂的主要成分为脂肪酸甘油酯，不同来源油脂的差异在于其中的微量杂质成分，油脂本身含有的微量杂质成分称为内源性杂质，而油脂与食物、调味品等接触带入的微量杂质成分称为外源性杂质，简称为“外源杂质”。

  - 目标外源杂质成分

本法中检测的油脂中 10 种目标外源杂质成分为：肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯、辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、合成辣椒素、羟基-α-山椒素、6-姜烯酚。其中，难挥发的 6 种外源杂质成分：辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、合成辣椒素、羟基-α-山椒素、6-姜烯酚，用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）测定；易挥发的 4 种外源杂质成分：肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯，用顶空顶空固相微萃取（HS-SPME）富集，气相色谱-质谱（GC-MS）测定。

- 第一部分 油脂中难挥发外源杂质的测定

- 液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)

  - 范围

本标准规定了油脂中 6 种难挥发外源杂质的液相色谱-串联质谱测定方法。

本标准适用于油脂中合成辣椒素、辣椒素、二氢辣椒素、胡椒碱、羟基-α-山椒素、6-姜烯酚等 6 种难挥发外源杂质的测定。

  - 原理

油脂中的难挥发外源杂质用正己烷饱和的甲酸化乙腈提取，提取液浓缩后，过 0.22μm 滤膜，用液相色谱-串联质谱多反应监测(MRM)方式测定，外标法定量。

  - 试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的一级水。

    - 甲酸：色谱纯。

    - 甲酸铵：LC-MS级。

    - 甲醇：色谱纯。

    - 乙腈：色谱纯。

    - 正己烷：分析纯。

    - 正己烷饱和的1%甲酸乙腈溶液：准确移取1.0 mL 甲酸（3.1）溶于 99 mL 乙腈（3.4）中，加入 20 mL正己烷(3.5)充分振摇混匀，实现饱和。

    - 0.2%甲酸水-乙腈(50+50)溶液：准确移取1.0 mL 甲酸（3.1）溶于 499 mL 水中，再加入 500 mL 乙腈(3.4)充分振摇混匀。

    - 标准物质：纯度 ≥95.0%。

    - 标准储备溶液配制：准确称取每种标准物质（3.8），分别用甲醇(3.3)配制成浓度 1 mg/mL 的标准储备溶液。储备液贮存在 -18℃ 冰箱中。

    - 混合标准工作溶液配制：根据需要，吸取适量的每种标准储备溶液(3.9)，用 0.2% 甲酸水-乙腈(50+50)溶液(3.7)稀释成适当浓度的混合标准工作溶液。

    - 滤膜：0.22μm，有机系。

  - 仪器

    - 高效液相色谱-串联四极杆质谱仪：配有电喷雾离子源(ESI)。

    - 分析天平：感量 0.1 mg和 0.01g 各一台。

    - 快速涡旋混匀器。

    - 离心机，转速大于或等于 5 000 r/min。

    - 浓缩管：带 2 mL 刻度的具尾梨形瓶。

    - 水浴式氮吹浓缩仪。

  - 测定步骤

    - 样品处理

准确称取匀质试样 2.0 g(精确至0.01 g)，置 50 mL 聚四氟乙烯离心管中，加入 10 mL 正己烷饱和的 1% 甲酸乙腈溶液(3.6)，涡旋提取 5min，于 5 000 r/min 离心 10 min，将上清液全部转移至带 2 mL 刻度的具尾梨形瓶；向残液中加入 10 mL 正己烷饱和的 1%甲酸乙腈溶液(3.6)，重复提取 1 次，5 000 r/min 离心 10 min，合并上清液至梨形瓶，于 50℃ 水浴氮吹浓缩至约 1 mL，用 0.2% 甲酸水定容至刻度，过 0.22 μm 滤膜，供LC-MS/MS分析。

    - 测定

      - 液相色谱参考条件

a) 色谱柱：Poroshell 120 PFP 色谱柱，2.7 μm，100 mm×2.1 mm(i.d.) 或性能相当者；

b) 流动相及梯度洗脱条件见表1；

c) 流速：0.35 mL/min；

d) 柱温：40℃；

e) 进样量：10 μL。

液相色谱梯度洗脱条件

| 时间 /min | 0.2%甲酸水 /% | 乙腈 /% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 65 | 35 |
| 6.00 | 65 | 35 |
| 7.50 | 55 | 45 |
| 7.51 | 0 | 100 |
| 9.00 | 0 | 100 |
| 9.01 | 65 | 35 |
| 11.0 | 65 | 35 |

      - 质谱参考条件

a) 离子源：电喷雾离子源(ESI)，正离子模式；

b) 检测方式：多反应监测(MRM)；

c) 毛细管电压：4000 V；

d) 干燥气：流速：11 L/min，温度：350 ℃；

e) 雾化气压力：0.275 MPa；

f) 鞘流气：温度：350 ℃，流速：11 L/min；

g) 喷嘴电压：500V；

h) 定性离子对、定量离子对、离子驻留时间、碎裂电压及碰撞能量等质谱参数见表2。

6种难挥发外源杂质的质谱参数

| 序号 | 化合物名称 | 定性离子对 /(m/z) | 定量离子对 /(m/z) | 驻留时间 /(ms) | 碎裂电压/V | 碰撞能量 /V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辣椒素 (Capsaicin) | 306.2/137.1 | 306.2/122.1 | 35 | 95 | 16 |
|  |  | 306.2/122.1 |  | 35 | 95 | 40 |
| 2 | 二氢辣椒素 (Dihydroapsaicin) | 308.2/137.1 | 308.2/122.1 | 35 | 120 | 12 |
|  |  | 308.2/122.1 |  | 35 | 120 | 40 |
| 3 | 胡椒碱 (Piperine) | 286.2/201.1 | 286.2/201.1 | 35 | 120 | 20 |
|  |  | 286.2/115.1 |  | 35 | 120 | 50 |
| 4 | 合成辣椒素 (Nonivamide) | 294.2/137.1 | 294.2/122.1 | 35 | 90 | 12 |
|  |  | 294.2/122.1 |  | 35 | 90 | 48 |
| 5 | 羟基-α-山椒素 (Hydroxy-α-sanshool) | 264.2/107.1 | 264.2/107.1 | 35 | 100 | 18 |
|  |  | 264.2/79.1 |  | 35 | 100 | 32 |
| 6 | 6-姜烯酚 (6-Shogaol) | 277.2/137.1 | 277.2/122.1 | 35 | 80 | 8 |
|  |  | 277.2/122.1 |  | 35 | 80 | 44 |

    - 液相色谱-串联质谱测定

取浓度为 0.04µg/L 的辣椒素标准溶液 10 μL，注入液相色谱-串联质谱仪检测，应出现信噪比（S/N）大于等于 3 的色谱峰信号，确保仪器灵敏度满足最低检测浓度的要求。

在上述色谱-质谱条件条件下，6 种难挥发外源杂质混合标准溶液的多反应监测(MRM)色谱图见附录A中的图A.1。

      - 定性测定

取样品溶液和标准溶液各 10 μL注入液相色谱-串联质谱仪进行分析，以其标准溶液的色谱保留时间和质谱MRM定性离子对为依据进行定性测定。

待测组分选择 1 个母离子，2个以上子离子，在相同的试验条件下，样品中待测物的保留时间与标准溶液中对应的保留时间偏差在 ±2.5% 之内；且样品中各组分定性离子的相对丰度与浓度接近的标准溶液中对应的定性离子的相对丰度进行比较，若偏差不超过表 3 规定的范围，同时信噪比（S/N）大于等于 3，则可判定样品中存在对应的化合物。

定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ＞50% | ＞20%至50% | ＞10%至20% | ≦10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

      - 定量测定

在仪器最佳工作条件下，对混合标准工作溶液进样，以峰面积为纵坐标，标准工作溶液浓度为横坐标绘制标准工作曲线。用标准工作曲线对样品进行定量，样品溶液中待测物的响应值应在仪器测定的线性范围内。

    - 空白试验

取纯正植物油（阴性）样品，按上述测定条件和步骤进行。空白样品不应检出 6 种难挥发外源杂质成分。

    - 结果计算

| X = |  |  | C | × | V | × | 1000 | …………………………（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M |  | 1000 |  |
| 式中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | 油样中外源杂质成分的含量，单位为微克每千克（μg/kg）； |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  | 从标准工作曲线得到的外源杂质成分浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）； |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  | 样品溶液最终定容体积，单位为毫升（mL）； |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  | 样品溶液所代表最终试样的质量，单位为克（g）。 |  |  |  |  |  |  |

    - 检出限

本方法中合成辣椒素、辣椒素、二氢辣椒素及胡椒碱的检出限为 0.02μg/kg；羟基-α-山椒素及6-姜烯酚的检出限为 0.05μg/kg。

    - 精密度

- 在完全相同条件下进行重复测试获得的两次独立测试结果的绝对差值，不大于这两个测定值的算术平均值的 20%。

- 第二部分 油脂中易挥发外源杂质的测定

- 顶空固相微萃取/气相色谱-质谱法(HS-SPME/GC-MS)

  - 范围

本标准规定了油脂中 4 种易挥发外源杂质的顶空固相微萃取/气相色谱-质谱测定方法。

本标准适用于油脂中肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯 4 种易挥发外源杂质的测定。

  - 原理

采用顶空顶空固相微萃取（HS-SPME）富集微量外源特征杂质成分，气相色谱-质谱联用（GC-MS）选择离子监测（SIM）模式测定肉桂醛、茴香脑、丁香酚、姜烯。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯。

    - 肉桂醛（C9H8O，CAS：104-55-2），标准品（纯度>99%）。

    - 茴香脑（C10H12O，CAS：104-46-1），标准品（纯度>99%）。

    - 丁香酚（C10H12O2，CAS：97-53-0），标准品（纯度>99%）。

    - 姜烯（C15H24，CAS：495-60-3），标准品（纯度>99%）。

    - 标准储备溶液（1.00 mg/mL）：分别准确称取0.10 g（精确至0.1 mg）标准品，用空白大豆油溶解并定容至 100 mL，使其浓度为1.00 mg/mL，置 4℃ 冰箱保存。

    - 标准工作溶液：移取一定量的标准储备溶液，置于 50 mL容量瓶中，加空白大豆油稀释定容，使浓度为 10.0 µg/L，现用现配。

  - 仪器

    - 气相色谱-质谱仪（GC-MS）。

    - 固相微萃取（SPME）装置。

    - 固相微萃取头：NACC-1。

    - 带有聚四氟乙烯密封塞的顶空瓶，20 mL。

    - 分析天平：感量为0.1 mg。

  - 分析步骤

    - 样品预处理

准确移取 5.0 g（精确至0.01 g）试样，装入 20 mL 带有聚四氟乙烯密封塞的顶空瓶中，密封，将带有NACC-1专用萃取头的固相微萃取针穿过密封塞插入顶空瓶中，推出 NACC-1萃取头（萃取头距样品表面约 1 cm），于80℃下萃取 20 min，取出固相微萃取针迅速插入气相色谱进样口中，在 250℃ 下解吸 10 min，GC-MS 测定微量杂质成分。

    - 仪器参考条件

5.2.1  气相色谱参考条件

色谱柱：AB-OL(30m×0.25mm×0.25μm) 弹性石英毛细管柱，或性能相当者。

载气：He(99.999%)；

柱流量：0.7mL/min，恒流；

进样方式：脉冲不分流进样，进样脉冲压力：25 psi，时间：2 min，在 2.1 min 到分流口的吹扫流量：20 mL/min；

进样口温度：250℃；

程序升温：初温 50℃，程序升温以 8℃/min 至 80℃，再以 12℃/min 至 240℃，保留 2 min。

5.2.2质谱参考条件

离子源：EI 源；

离子源温度：230℃；

四极杆温度：150℃；

色谱-质谱连接口温度：280℃；

电子能量：70 eV；

电子倍增器电压：在自动调谐基础上加 200 V；

选择离子监测模式(SIM)采集数据，质谱参数见表4。

表4. 4种易挥发外源杂质的质谱参数

| 序号 | 化合物名称 | 定性离子(m/z)（丰度比） | 定量离子(m/z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉桂醛 Cinnamaldehyde | 131(100)，132(59.5)，103(40.0)，77(24.0) | 131 |
| 2 | 茴香脑 Anethole | 148(100)，147(52.5)，117(23.5)，133(18.6) | 148 |
| 3 | 丁香酚 Eugenol | 164(100)，149(31.2)，131(22.8)，103(16.6) | 164 |
| 4 | 姜烯 Zingiberene | 119(100)，93(59.0)，69(22.8)，204(9.6) | 119 |

    - 测定方法

取浓度为 1.0µg/L 的肉桂醛、茴香脑、丁香酚，浓度为 5.0µg/L 的姜烯混合标准溶液，按上述条件进顶空固相微萃取/气相色谱-质谱仪检测，应出现信噪比（S/N）大于等于 3 的色谱峰信号，确保仪器灵敏度满足最低检测浓度的要求。

在上述色谱-质谱条件条件下，4 种易挥发外源杂质混合标准溶液的选择离子监测(SIM)色谱图见附录A中的图A.2。

      - 定性测定

以 4 种易挥发外源杂质的标准溶液峰的保留时间和 SIM 质谱监测离子为定性依据，同时信噪比（S/N）大于等于3，即可判定样品中含有待测化合物。

      - 定量测定

在仪器最佳工作条件下，对混合标准工作溶液进样，以峰面积为纵坐标，标准工作溶液浓度为横坐标绘制标准工作曲线。用标准工作曲线对样品进行定量，样品溶液中待测物的响应值应在仪器测定的线性范围内。

    - 空白试验

取纯正植物油（阴性）样品，按上述测定条件和步骤进行。空白样品不应检出上述 4 种易挥发外源杂质成分。

    - 结果计算

| X = |  |  | C | × | V | × | 1000 | …………………………（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M |  | 1000 |  |
| 式中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | 油样中外源杂质成分的含量，单位为微克每千克（μg/kg）； |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  | 从标准工作曲线得到的外源杂质成分浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）； |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  | 样品溶液最终定容体积，单位为毫升（mL）； |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  | 样品溶液所代表最终试样的质量，单位为克（g）。 |  |  |  |  |  |  |

    - 检出限

本方法姜烯的检出限为 5.0 µg/kg，肉桂醛、茴香脑、丁香酚的检出限为 1.0 µg/kg。

    - 精密度

- 在完全相同条件下进行重复测试获得的两次独立测试结果的绝对差值，不大于这两个测定值的算术平均值的 20%。

附录A

(资料性附录)

10 种外源杂质成分的化合物信息及标准色谱图

表A.1 10 种外源杂质成分的中英文名称、CAS号、分子式、精确分子量及化学结构式

| 序号 | 中英文名称 | CAS号 | 分子式 | 精确分子量 | 化学结构式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辣椒素 Capsaicin | 404-86-4 | C18H27NO3 | 305.1991 |  |
| 2 | 二氢辣椒素 Dihydrocapsaicin | 19408-84-5 | C18H29NO3 | 307.2147 |  |
| 3 | 胡椒碱 Piperine | 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.1365 |  |
| 4 | 合成辣椒素 Nonivamide | 2444-46-4 | C17H27NO3 | 293.1991 |  |
| 5 | 羟基-α-山椒素 Hydroxy-α-sanshool | 83883-10-7 | C16H25NO2 | 263.1885 |  |
| 6 | 6-姜烯酚 6-Shogaol | 555-66-8 | C17H24O3 | 276.1725 |  |
| 7 | 茴香脑 Anethol | 104-46-1 | C10H12O | 148.0888 |  |
| 8 | 肉桂醛 Cinnamaldehyde | 104-55-2 | C9H8O | 132.0575 |  |
| 9 | 丁香酚 Eugenol | 97-53-0 | C10H12O2 | 164.0837 |  |
| 10 | 姜烯 Zingiberene | 495-60-3 | C15H24 | 204.1878 |  |

- 图A.1 6 种难挥发外源杂质混合标准溶液的多反应监测(MRM)色谱图

姜烯

姜烯

B

A

C

D

图A.2  4 种易挥发外源杂质混合标准溶液的选择离子监测(SIM)色谱图

A.肉桂醛；B.茴香脑；C.丁香酚；D.姜烯

_____________